Verfahrensanweisung
VA710.01

Risikomanagement

Stand: 01.09.2014

Revision: 06

Seite 1 von 7

Erstellt / Geändert:

01.09.2014 B.Neureither

Genehmigt / Freigegeben:

01.09.2014 E.Reisch, Dr.C.Hoffmann

www.klinikum.uni-heidelberg.de/
ksg/qm

Risikomanagement

In dieser Verfahrensanweisung werden die im Zusammenhang mit Medizinprodukten entstehenden Risiken für Kunden (Patienten, behandelndes Personal) sowie für das Personal, das Medizinprodukte aufbereitet, genannt, einer Risikogruppe zugeordnet sowie die Maßnahmen beschrieben, die das Auftreten des Risikos verhindern oder zumindest minimieren soll.

Das Meldeverfahren zur Erfassung, Bewertung und Abwehr von Risiken im Verkehr oder in Betrieb befindlicher Medizinprodukte ist in der AA71001.01 dokumentiert.

Es werden folgende Risikogruppen unterschieden:

Gering:	Die Gefährdung  kann nur unter der Bedingung eines mehrfachen Fehlers auftreten.

Mittel:	Die Gefährdung kann bei Vorliegen nur  e i n e s   Ausfalls auftreten.

Hoch: 	Die Gefährdung kann ohne Vorliegen eines Ausfalls auftreten.

Es wird eine Eingruppierung des Risikos, wie es sich ohne Ergreifung von Maßnahmen darstellt, („Risikogruppe vorher“) vorgenommen sowie die Zuordnung einer Risikogruppe, aus der hervorgeht, inwieweit das Risiko durch Ergreifung von Maßnahmen gesenkt werden kann („Risikogruppe nachher“).

Diese Risikobewertung wird bei aktuellen Vorkommnissen (z.B. Reklamationen, Audits), spätestens jedoch nach einem Jahr aktualisiert.

- Beurteilungsmatrix für den Bereich „Kunden“ (OP-Personal, Patient)

| Prozess | Risiko | Risikogruppe vorher | Maßnahme | Risiko- gruppe nachher | Bemerkungen / Verweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingruppierung in die RKI-Richtlinie | Keine sachgerechte Aufbereitung | Hoch |  | Mittel | VA751.07 |
| Reinigung- und Desinfektion | Restverschmutzung | Hoch | Nachkontrolle | Mittel | AA75107.1.02 – AA75107.1.04 |
| Pflege und Instandsetzung | Korrosion, Abrieb, Pflegemittel, Funktionsbeeinträchtigung | Mittel | Korrekte Anwendung Kontrolle | Gering | AA75107.1.06 |
| Aufbereitung der Container im Augen-OP | Keines, da Container nicht mit Patienten in Kontakt kommt | Gering | Korrekte manuelle Aufbereitung | Keine | AA75107.4.04 |
| Aufbereitung Instrumente ZOP und Augen-OP | Instrumente können vermischt werden. | Hoch | Korrekte Aufbereitung Chargenkontrolle durch CWS | Mittel | AA7107.04.05 |
| Aufbereitung von EndoWrist Instrumente | Keine oder mangelhafte Vorreinigung | Hoch | Korrekte Aufbereitung | Mittel | AA75107.4.01 |
| Verpacken und sterilisieren von ausgelagerten Prozesse | Verunreinigte Instrumente, beschädigte Verpackung | Hoch | Kontrolle auf Unversehrtheit | Mittel | AA75107.1.07 |
| Medizinprodukt mit begrenzter Aufbereitungszahl | Weiterverwendung | Hoch | Verw. einer Record-Card; Kontrolle Haltbarkeitsdat. | Hoch | AA75107.1.01 + AA75107.1.06 |
| Verpackung | Beschädigung, Nässe, unzureichende Siegelnähte; defekter Container | Hoch | Kontrolle auf Unversehrtheit | Hoch | AA75107.1.07 |
| Dampfsterilisation | Programmablauf gestört, fehlerhaft Warngrenzen nicht eingestellt; Temperaturband nicht erreicht | Hoch | Validierung; Warngrenzen bestimmen; Testläufe | Niedrig | AA75107.1.08 |
| Plasmasterilisation | Programmablauf gestört, fehlerhaft; Warngrenzen nicht eingestellt | Hoch | Warngrenzen einstellen; Testläufe | Niedrig | AA75107.1.09 |

| Prozess | Risiko | Risikogruppe vorher | Maßnahme | Risiko- gruppe nachher | Bemerkungen / Verweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennzeichnung | Mangelhafte Kennzeichnung | Mittel | Kontrolle Ggf. verbessern | Niedrig | AA75107.1.06 + AA75107.1.07 |
| Gebrauchsanweisung | Unzureichend, kompliziert | Mittel | Beim Hersteller bessere anfordern | Mittel | AA75107.1.03, AA75107.1.04, AA75107.1.07, AA75107.1.08 |
| Missbrauch | Veränderung des Medizinprodukts | Mittel |  | Mittel | AA75107.1.06 |
| Einmalprodukte | Wiederverwendung | Hoch | Entsorgung | Hoch | AA75107.1.01 + AA75107.1.06 |
| Sterilisation | Ungenügende, mangelnde Validierung der Sterilisatoren | Mittel | Regelmäßige Validierung | Mittel | VA753.01 |
|  | Sterilisationsprozess unvollständig/ Vacuum, Druck, Temperatur, Inertgase | Hoch | Vacuumtest Bowie-Dick-Test | Mittel | AA75107.1.07 + AA75107.1.08 |
| Lagerung nach der Sterilisation | Ungenügender Schutz durch mangelnde Verpackung | Hoch | Information über richtige Lagerung | Hoch | AA75107.1.12 |
|  | Kontaminierung der Verpackung durch parallel Transport von kontaminierten Objekten | Hoch | Transport von „Reinen u. Unreinen“ Utensilien in einem Transportmittel sind nicht erlaubt  INFO | Mittel |  |

- Beurteilungsmatrix für den Bereich „Personal“

| Prozess | Risiko | Risikogruppe vorher | Maßnahme | Risiko- gruppe nachher | Bemerkungen / Verweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unreine Seite | Infektion des Personals | Hoch | Korrekte Schutzkleidung | Hoch | AA75107.1.01 |
| Dosieranlage | Verätzungen durch Säuren und Laugen | Hoch | Korrekte Schutzkleidung | Hoch |  |
| Desinfektion/Reinigung | Infektion des Personals | Hoch | Korrekte Schutzkleidung | Hoch | AA75107.1.02 + AA75107.1.03 |
| Sonderaufbereitung | Infektion des Personals | Hoch | Korrekte Schutzkleidung | Hoch | AA75107.1.02 + AA75107.1.04 |
| Verpackung | Infektion des Personals | Hoch | Korrekte Handhabung | Gering | AA75107.1.06 |

Risikomanagement am Universitätsklinikum

Das Strukturkonzept zum Risikomanagement am Universitätsklinikum ist unter folgendem Link zu finden: http://intranet.krz.uni-heidelberg.de/fileadmin/QM/9204-1-0048_2012_Risikomanagement-am-UKLHD.pdf