Verfahrensanweisung
VA743.01

Prüfungen

Stand: 17.09.2013

Revision: 05

Seite 1 von 18

Erstellt / Geändert:

17.09.2013 J.Ebinger, B.Neureither

Genehmigt / Freigegeben:

17.09.2013 E.Reisch, Dr.C.Hoffmann

www.klinikum.uni-heidelberg.de/
ksg/qm

Prüfungen

Prüfungen im Einkauf

- Wareneingangsbuchung

- Rechnerische Richtigkeit

- Sachliche Richtigkeit

- Kreditorenbuchhaltung

Prüfungen im Zentrallager

- Prüfungen an der Warenannahme im Zentrallager

Siehe hierzu die AA75102.02 “Warenannahme von Lagerartikeln”

- Prüfungen an der Zentralen Warenannahme

Siehe hierzu die AA75102.01 “Zentrale Warenannahme (ZWA) von Nichtlagerartikeln”.

Prüfungen im Bereich Verpflegungsmanagement

- Wareneingangsprüfung

- Permanente Kontrolle der MHD’s

- Temperaturmessungen (Speisen, Geschirr, Kühlräume)

- Qualitätskontrollen der zubereiteten Komponenten (Geschmack, Aussehen, Konsistenz)

- Warenausgangskontrollen (Abgleich- Bestellung- Lieferung- diät. Richtigkeit)

- Hygiene- Prüfungen (Personalhygiene, Einhaltung der Reinigungspläne)

- Veranlassung von Techn. Prüfungen (Maschinen, Wärmewagen, Geräte)

- Zählung des Wechselgeldbestands

- Zählung der kassierten Einnahmen

Prüfungen im Bereich Sicherheit und Ordnung

- wird noch beschrieben -

Prüfungen in der Zentralwäscherei

Betriebsmittel

Insbesondere wird Wert gelegt auf Art, Menge, Material, Maße und korrekte Lieferscheine.

Jede Lieferung wird von dem für den Arbeitsplatz zuständigen Mitarbeiter geprüft:

•	bei Übereinstimmung von Lieferschein und Lieferung zeichnet der Mitarbeiter den Lieferschein ab und bringt ihn ins Büro;

•	bei Abweichungen und Nichtverwendbarkeit leitet die Wäschereileitung die entsprechenden Maßnahmen ein: z.B. Sperren der Ware, Rücklieferung an den Lieferanten mit Aufforderung zur Einleitung wirkungsvoller Korrekturmaßnahmen.

Wäsche

Bei Anlieferung von Neuware wird die Wäschereileitung zur Prüfung der Übereinstimmung der Lieferung mit den Bestellangaben von der Warenannahme informiert.

Technische Abnahme von Maschinen und Geräten

Nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme der Maschinen wird das technische und Wäschereipersonal durch den Lieferanten eingewiesen. Die Abnahme wird auf dem Übergabeprotokoll dokumentiert.

Eignungsprüfungen für neue Produkte

Im ständigen Bestreben unserer Wäscherei, die Qualität zu verbessern, werden neu auf den Markt kommende Produkte auf ihre Einsetzbarkeit untersucht. Hierbei werden die neuen Produkte in den Arbeitsablauf einbezogen und das Ergebnis mit dem herkömmlichen verglichen.

Verantwortlich für die Beobachtung des Marktes und die Eignungsprüfung ist die Wäschereileitung.

Prüfungen an den Arbeitsplätzen

Während des Bearbeitungsprozesses finden ständig Qualitätsprüfungen statt. An jedem Arbeitsplatz ist in der Arbeitsanweisung ausgeführt, welche Prüfungen durchzuführen sind.

In der Regel findet die Prüfung in Werker-Selbstprüfung statt, bei der der ausführende Mitarbeiter das Ergebnis seiner Tätigkeit selbst und in eigener Verantwortung überprüft.

Wenn eine Dokumentation notwendig ist, so ist dies in der Arbeitsanweisung vermerkt.

Die in Werker-Selbstprüfung durchzuführenden Tätigkeiten sind auf den Arbeitsanweisungen mit P gekennzeichnet.

Regelmäßige Kontrollen der Prozesse und damit zusammenhängenden Funktionen

Hierzu zählen die nachfolgenden Prüfungen in Anlehnung an RAL-RG 992 zur Erfüllung der Vorschriften im Rahmen der Güte- und Prüfbestimmungen „Sachgemäße Wäschepflege“.

a	Waschgangkontrollen

Anhand von 6 Probestreifen pro Jahr, die jeweils 50 Waschgänge durchlaufen, wird das Waschverfahren in den Waschstraßen überwacht.

Dokumentation: Kontrollberichte des Forschungsinstitutes Hohenstein

b	Hygienekontrollen

Zweimal pro Jahr führt das Hygieneinstitut des Universitätsklinikums Heidelberg Hygienekontrollen des Wäschereibetriebes durch:

•	Test mit kontaminierten Läppchen zur Kontrolle der Desinfektionswirkung

•	mikrobiologische Untersuchung des Presswassers

•	Abklatschuntersuchungen der bearbeiteten Wäsche, Hände und Geräte

Dokumentation: Untersuchungsberichte des Hygieneinstituts

c	Betriebskontrolle

Einmal pro Jahr prüft die WL und der QMB den Betriebsablauf.

d	Kontrolle des Spülwassers

Zweimal tägliche Untersuchung des Presswassers auf Neutralisation.

Die Kontrolle wird ständig durch eine PH-tronik gemessen und EDV-technisch dokumentiert.

Waschtechnische Untersuchungen

Das als Lieferfirma für Wasch- und Hilfsmittel zugelassene Unternehmen stellt halbjährlich einen ausgebildeten Verfahrenstechniker für 1 Tag ab, um die Waschverfahren titrimetrisch zu kontrollieren und die Dosieranlagen zu überprüfen.

Notwendige Korrekturen werden sofort vorgenommen; das Ergebnis der Prüfungen wird dokumentiert.

Prüfungen in der Zentralsterilisation

Prüfungen und Wartung durch die Haustechnik

•	jährliche Prüfungen an allen ortsveränderlichen elektrischen Geräten nach der VBG 4

•	alle 4 Jahre die Prüfungen an allen fest angeschlossenen elektrischen Geräten nach der VBG 4

•	Wartung der Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

•	sonstige Wartungsarbeiten

Dokumentiert werden die Tätigkeiten im Wartungsbuch der einzelnen Anlage.

Die Wartungsarbeiten und Prüfungen sind im Rahmen von Dienstleistungsverträgen und durch die Haustechnik geregelt.

Fernüberwachung durch die Firma Holzner

Die Desinfektionsautomaten, Sterilisatoren und die EDV-Systeme zur Chargendokumentation sind ebenfalls per Datenfernübertragung an die Fernwarte der Hersteller angeschlossen. Bei einer gerätetechnischen Störung der vorgenannten Systeme wird per EDV eine Fehlermeldung angezeigt, die von den Mitarbeitern an den betroffenen Hersteller weitergeleitet wird. Durch die DFÜ hat der Hersteller Zugriff auf alle Informationen und gibt den Mitarbeitern in der Sterilisation die notwendigen Anweisungen.

Revalidierung

Die Revalidierung wird jährlich oder nach aufwendigen Wartungsarbeiten, die den Erfolg der Sterilisation beeinträchtigen können (z.B. Austausch technischer Komponenten), von den Herstellern durchgeführt.

Freigabe

Die Verantwortlichkeiten für die Freigabe der sterilisierten Güter liegt bei den jeweils diensthabenden Mitarbeitern auf der reinen Seite mit mindestens Nachweis Fachkunde 1. Die Freigabe erfolgt für jede sterilisierte Charge. Werden Eingriffswerte erreicht, ist nach dem Punkt vorzugehen, der in der Spalte "Eingriffswert" aufgeführt ist (Nummer vor der Klammer).

Die Freigabe einer Charge wird mit der Unterschrift des Mitarbeiters auf der Chargendokumentation dokumentiert.

Schulung

Die Entscheidung der Freigabe einer Charge beim Auftreten eines überschrittenen Eingriffswertes erfolgt immer unter Beachtung der weiteren Prüfergebnisse. Da hierfür keine Freigabelisten aufgrund der Komplexität der Thematik erstellt werden können, werden die Mitarbeiter des Fachpersonals in regelmäßigen Abständen geschult, um das in der Fachausbildung vermittelte Wissen aktuell zu halten.

Prüfplan Reinigung / Desinfektion

|  | Prüfzyklus | Prüfung | Prüfmerkmal | Eingriffswert | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jede Charge | physikalische Prüfung | Temperaturverlauf in der Flotte | --- | automatische Messung und Aufzeichnung in EDV |
| 2. | Täglich | Überprüfung der Reinigungsleistung mittels Indikator | Farbumschlag | Falscher / kein Farbumschlag | Nachweis des Reinigungsergebnisses mittels Testanschmutzung |
| 3. | Monatlich | Thermologger | Temperaturverlauf am Korb | 4) | Mit Charge nach der Inbetriebnahme |
| 4. | Halbjährlich | Konzentration Dosiergeräte |  | Zu geringe Desinfektion | Wird von der Herstellerfirma durchgeführt |

Prüfplan Sterilisation

| Prüfzyklus | Prüfung | Prüfmerkmal | Eingriffswert | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jede Charge | Prozessindikator | Wirkung feuchter Hitze an der Verpackung | --- | Mittels Farbindikator auf dem an der Sterilgut-Verpackung angebrachten Etikett |
| Jede Charge | physikalische Prüfung | Temp./Druck/IGA über die Zeit | Siehe Chargendok. | autom. Messung und Aufzeich- nung im Chargendokument |
| Jede Charge | Sichtprüfung außen | Optische Mängel | 2) | Beschädigte Verpackungen, |
| Täglich | Sichtprüfung in der Technik | Optische Mängel | jeder bemerkte Fehler 3) | Wird beim Anfahren der Anlage durchgeführt |
| Täglich | B+D-Test | Dampfdurchdringung / Inertgas bei Leercharge | falscher Farbumschlag 6) | nach Aufwärmprogramm (Vakuumtest), mit alternativem B+D-Farbindikator |
| Täglich | Vakuumtest | Dichtigkeit der Kammer | Meldung in Chargen-dokument 6) | jeden Arbeitstag an der kalten Kammer und nach Wartungsarbeiten |

Die täglichen Prüfungen werden nach der Aufwärmphase der Sterilisationsautomaten durchgeführt.

Vorgehen, wenn der Eingriffswert erreicht wird:

1)	Die gesamte Charge wird neu verpackt und noch einmal sterilisiert.

2)	Das betroffene Paket/Sieb wird neu gepackt und sterilisiert.

3)	Information der Betriebsleitung und der Haustechnik zur Behebung des Mangels, falls er nicht vom Sterilisationspersonal selber behoben werden kann. Für die Information wird das Formblatt "Störmeldung" ausgefüllt.

4)	Einzelfallentscheidung unter Beachtung der anderen Prüfparametern

5)	Rückruf der betroffenen Charge

6)	Zweiten Test fahren; wenn Fehlermeldung, Sterilisator stilllegen und Information an die Betriebsleitung sowie Beauftragung der Haustechnik zur Behebung des Fehlers; wenn keine Fehlermeldung erfolgt, normal weiterfahren

7)	Rücksprache Prüflabor mit ZSVA; das Vorgehen wird individuell je nach den Ergebnissen abgestimmt

Die Prüfmittel müssen unterschiedlich strengen Anforderungen genügen:

1. Grad: Behördlich angeordnete Eichungen (höchste Anforderung)

2. Grad: Überwachung der Konformität von Prozessparametern

Die Absolutgenauigkeit dieser Prüfmittel ist von untergeordneter Bedeutung, da die Bewertung der Wirksamkeit der Prozesse durch vollkommen andersartige Kriterien erfolgt. Die Prüfmittel dienen nur dazu, die Konformität der einmal eingestellten Prozessparameter zu überprüfen.

3. Grad: Anzeige gewählter Prozessparameter

Die darunter klassifizierten Prüfmittel dienen nur zur Anzeige bestimmter Betriebszustände. Diese Prüfmittel werden nicht kalibriert.

Alle im Betrieb vorhandenen Prüfmittel sind in der unten aufgeführten Prüfmittel-Liste nach dem Grad ihrer Genauigkeitsanforderungen mit den entsprechenden Zuständigkeiten zusammengestellt.

| Prüfmittel | Anforde-rungsgrad | Art der Prüfung | Häufigkeit | SOLL-Ergebnis | Maßnahme bei Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waagen | 1 | Eichung | 1 x jährlich |  |  |
| Wasch-maschinen |  |  |  |  |  |
| • Thermometer | 2 | Kalibrierung |  |  |  |
| • Waschmitteldosierung | 2 | Überprüfung mittels Titration | 2 x jährlich |  |  |
| Manometer | 2 | • Überprüfung | 1 x jährlich |  |  |
|  |  | • bei Beobachtung von Ab-weichungen Wechsel |  |  |  |
| Thermologger |  | Kalibrierung | 1 x jährlich |  |  |
| Heißsiegelgeräte |  | Wartung | 1 x jährlich |  |  |
| Sterilisatoren |  | • Validierung | 1 x jährlich |  |  |
|  |  | • Wartung |  |  |  |
| Spülmaschinen |  | Wartung | gemäß Anzeige |  |  |
| Druckmessgerät |  | Kalibrierung | 1 x jährlich |  |  |

Periodische Prüfungen der RDG der Fa. Miele

| Art der Prüfung | Methode | Häufigkeit | Soll | Maßnahmen wenn Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reinigungseffizienz | Wash-Check | 1x tägl. | optisch sauber | Freigabeentsch. Schichtltg. techn. Funktionskontrolle |
| Dreharme (Funktion) Dichtung Flusensiebe | Sichtkontrolle Sichtkontrolle Sichtkontrolle | 1x täglich 1x täglich 1x täglich | Funktionstüchtig unversehrt sauber | techn. Funktionskontrolle regelmäßig Fetten Reinigen |
| Wasserqualität | Leitwertmessung chem. Analyse | 1x täglich 1x jährlich | < 5 µ/siemens Einhaltung der Grenzwerte | Haustechnik TÜV |
| Temperaturverlauf | automatische Temperaturmessung EDV/Chargenprotokoll mit Thermologger | jede Charge 1x monatlich | Einhaltung der Grenzwerte 93°C | keine Freigabe techn. Funktionskontrolle techn. Funktionskontrolle |
| Türverriegelung | Funktionskontrolle | 1x monatlich | Funktionstüchtig | technische Überprüfung |
| Mess- und Warn- Anzeigen | technische Überprüfung Kalibrierung | ½ jährlich | korrekte Anzeige | Wartung Kundendienst Herstellerfirma |
| Prüfung aller prozessrelevanter Parameter | Validierung | 1x jährlich | Konformität | Herstellerfirma |
| Konzentration Reiniger und Desinfektionsmittel | siehe Prüfungen der Dosieranlage |  |  |  |

Periodische Prüfungen der RDG der Fa. Maiko

| Art der Prüfung | Methode | Häufigkeit | Soll | Maßnahmen wenn Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reinigungsleistung | Sichtkontrolle | Alle Produkte | optisch sauber | erneute Reinigung |
| Wasserqualität | Leitmessung Chem. Analyse TÜV | 1x täglich 1x jährlich | < 5μ/siemens Einhaltung der Grenzwerte | technische Überprüfung |
| Temperaturverlauf | mit Thermologger | 1x monatlich | 93°C | technische Überprüfung |
| Mess- und Warn- anzeigen | techn. Überprüfung Kalibrierung | ½ jährlich | korrekte Anzeige | Wartung/Kundendienst Herstellerfirma |
| Konzentration Reiniger | siehe Prüfungen der Dosieranlage |  |  |  |

Periodische Prüfungen der Dampfsterilisatoren

| Art der Prüfung | Methode | Häufigkeit | Soll | Maßnahmen wenn Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temparatur +Druck +Zeit | Chargenprotokoll +SMU-LCR 134° Prozessindikator | jede Charge jede Charge auf jeder Verpackung | 134°C 3 bar 8 min. korrekter Farbumschlag korrekter Farbumschlag | 134°-137°C 3 bar mind. 5 min. Keine Freigabe möglich Neu verpacken und Vorgang wiederholen |
| Luftleckage Dampfdurchdringung / Inertgase | Vakuumtest Bowie-Dick-Test 134°C | 1x täglich 1x täglich | bestanden bestanden | Testwiederholung -> techn. Überprüfung Testwiederholung -> techn. Überprüfung |
| Wasserqualität | Leitmessung Chem. Analyse TÜV | 1x täglich 1x jährlich | < 5u/siemens Einhaltung der Grenzwerte | technische Überprüfung technische Überprüfung |
| Türdichtung usw. | Wartung Haustechnik | 1x monatlich | siehe Wartungsplan (Anhang) | technische Überprüfung |
| Türverriegelung | Funktionskontrolle | ½ jährlich | Funktionstüchtig | technische Überprüfung Herstellerfirma |
| Mess- und Warn- anzeigen | technische Überprüfung Kalibrierung | ½ jährlich | korrekte Anzeige | Watung/ Kundendienst Herstellerfirma |
| Überprüfung aller prozessrelevanten Parameter | Validierung | 1x jährlich | Konformität | technische Überprüfung durch die Herstellerfirma |

Periodische Prüfungen der Plasmasterilisatoren

| Art der Prüfung | Methode | Häufigkeit | Soll | Maßnahmen wenn Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dichtigkeit | Vakuumtest | jede Charge | Test bestanden | technische Überprüfung |
| Überprüfung aller prozessrelevanter Parameter | Validierung | 1x jährlich | Konformität | technische Überprüfung Herstellerfirma |

Periodische Prüfungen der Siegelgeräte der Fa. HAWO

| Art der Prüfung | Methode | Häufigkeit | Soll | Maßnahmen wenn Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siegelnaht | Sichtprüfung Seal-Check-Test | jede Verpackung 1x täglich | einwandfreie Siegelnaht einwandfreie Siegelnaht | Verpackung erneuern u. Siegelvorgang wiederholen Test wiederholen -> techn. Überprüfung |
| Mess- und Warn- anzeigen | technische Überprüfung Kalibrierung | 1x jährlich | korrekte Anzeige | Wartung/ Kundendienst Herstellerfirma |
| Überprüfung aller prozessrelevanter Parameter | Validierung | 1x jährlich | Konformität | technische Überprüfung durch die Herstellerfirma (HAWO) |

Periodische Prüfungen der Dosieranlage

| Art der Prüfung | Methode | Häufigkeit | Soll | Maßnahmen wenn Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosiermenge | Funktionskontrolle Reststandsanzeige Kalibrierung | ½ jährlich | 0,7% korrekte Anzeige | technische Überprüfung durch die Herstellerfirma |